**检 定 证 书**

**Verification Certificate**

证书编号： LY19090674V号

*Certificate No.*

|  |  |
| --- | --- |
| 送检单位  *Applicant* | 中车永济电机有限公司 |
| 计量器具名称  *Name of Instruments* | 耐震压力表 |
| 型号/规格  *Type/Specification* | 1077589 (0～300)MPa |
| 出厂编号  *Serially No.* | ZC001222222 |
| 制造单位  *Manufacturer* | SKF |
| 检定依据  *Verification Regulation* | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 |
| 检定结论  *Conclusion* | 符合1.6级 |

（检定专用章）

Stamp

核验员

*Checked by*

批准人

*Approved by*



检定员

*Verified by*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 定 日 期  *Date of Verification* | 2019 | 年  *Year* | 10 | 月  *Month* | 14 | 日  *Day* |
| 有 效 期 至  *Valid Until* | 2019 | 年  *Year* | 10 | 月  *Month* | 13 | 日  *Day* |
|  | | | | | | | | |

地 址（Address）：西安市大庆路229号 电 话（Tel）：029-88646076

传 真（Fax）：029-88646077 邮 编(post Code)：710082

网 址：http:// www. [xaybyjs.com](mailto:xaybyjs.com) EMAIL：[xyr＿2011@163.com](mailto:xyr＿2011@163.com)

证书编号： LY19090674V号

*Certificate No.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家法定计量检定机构授权 证书编号：（陕）法计（2018）610000154号  *Authorization by National Legal Metrological Verification Institutes. Certificate No.(shan ) FaJi (2018)610000154*  中国国家认证认可监督管理委员会计量认证 证书编号：160008221661  *China National Accreditation Supervision and Administration Commission of Metrology . Certificate No.* *160008221661*  中国机械工业联合会机构认定 证书编号：机量［2016］09号  *Identified by China Machinery Industry Federation Organizations. Certificate No．JILiang［2016］09* | | | | | | | |
| 检定地点及环境条件：  *Place of the verification and environmental conditions* | | | | | | | |
| 温 度  *Temperature* | | 21℃ | | 地 点  *Place* | | 三楼恒温室 | |
| 相对湿度  *Relative Humidity* | | 70% | | 其 它  *Others* | | / | |
| 检定使用的计量（基）标准装置或标准器：  *Main Measurement Standards Used in The Verification* | | | | | | | |
| 名称  Name | 测量范围  *Measuring range* | | 不确定度/准确度/最大允许误差  *Uncertainty accuracy class or MPE* | | 证书编号  *Certificate No.* | | 有效期至  *Valid Until* |
| 超高压压力校准器 | *U*r=1,7×10 | |  | |  | |  |
| 测量溯源性说明：本次检定使用的计量标准器均可溯源到中国国家计量基准。  *A Statement of Measurement Traceability :Quantity values of main measurement standards used in this verification are traced to those of the national primary standards in the P.R.China* | | | | | | | |

注：1.未经本中心书面授权，不得部分复制（全部复制除外）本证书。

2.本证书的检定结果仅对所检定器具有效。

3.本证书封面未加盖检定专用章无效。

证书编号： LY19090674V号

*Certificate No.*

|  |
| --- |
| **检定结果**  Results of Verification   1. 外观： 合格 2. 零位误差： 0.000 MPa 3. 示值误差： -0.025 MPa 4. 回程误差： 0.000 MPa 5. 轻敲位移： 0.005 MPa 6. 指针偏转平稳性：合格 7. 其他项目：/   以下空白    核验员： 检定员： |